## Sheet1
Obchodné meno dodávateľa:
Sídlo:
IČO:
Angiografický systém pre multifunkčné katetrizačné pracovisko FN Nitra_PHZ
Technická špecifikácia
Parametre | Požiadavka | Plnenie kritéria | Cena v EUR bez DPH
Jednorovinový angiografický systém, so stropným závesom |  | áno
Flexibilné motorizované posuvné C-rameno:
Flexibilné motorizované posuvné C-rameno s možnosťou nastavenia minimálne 3 polôh smerom k vyšetrovaciemu stolu (za hlavou pacienta) v osi vyšetrovacieho stola, ako aj šikmo alebo kolmo k nemu na oboch stranách stolu) na vyšetrenie celého tela pacienta |  | áno
C-rameno bude umožňovať pohyb v pozdĺžnom smere vzhľadom na vyšetrovací stôl, keď sa poloha pacienta nemení. |  | áno
Pokrytie tela pacienta v pozdĺžnej osi najmenej 200 cm. |  | áno
Plne automatické motorické nastavenie parkovacej polohy C-ramena mimo vyšetrovacieho stola pre ľahký prístup k pacientovi zo všetkých strán |  | áno
Rýchle motorické pohyby C-ramena s maximálnou rýchlosťou najmenej 25°/s rozsahom pohybu v osi stola za hlavou pacienta: |  | áno
Rotácia C - ramena | min. 100° LAO -100° RAO | áno
Angulácia C - ramena | min. 45° CR-45°CA | áno
Rotačná angiografia a 3D akvizícia s čo najvyššou rýchlosťou pohybu C - ramena | rýchlosť rotácie min. 55°/s | áno
Rýchlosť rotácie a angulácie | min. 20°/s | áno
Počet programovateľných pamäťových pozícií C-ramena, detektoru, clôn a vyšetrovacieho stola | min. 50 pozícií | áno
Automatické nastavenie C- ramena, detektora, clôn a vyšetrovacieho stola podľa vybraného referenčného obrazu |  | áno
Ovládanie všetkých funkcií C-ramena, stola a obrazovky z vyšetrovacieho stola |  | áno
Antikolízny systém |  | áno
Vyšetrovací stôl:
Katetrizačný stôl na podlahe s excentrickým teleskopom nohou s rotáciou | min. +/-90° | áno
Rozsah naklonenia stola v pozdĺžnom a priečnom smere ("tilt and crandle") v rozsahu najmenej | +/-15° | áno
Nastaviteľná výška stola v rozsahu | min. 80 -100 cm | áno
Rozmery RTG transparentnej dosky stola s veľkosťou min. | min. 225 x 50 cm | áno
Pozdĺžny pohyb dosky | min. 120 cm | áno
Priečny pohyb dosky pacienta | min. 30 cm | áno
Maximálne prípustné zaťaženie stola minimálne 300 kg - maximálne hmotnosť pacienta najmenej 250 kg s možnosťou dodatočného zaťaženia (minimálne 50 kg ) v ktoromkoľvek bode stola počas resuscitácie (KPR) |  | áno
Príslušenstvo vyšetrovacieho stola:
Matrac z pamäťovej peny (podložka pod matrac pre pacienta) s rozmermi zodpovedajúce doske stola |  | áno
RTG transparentná doska s možnosťou umiestnenia pod pacienta, na vaskulárne intervencie |  | áno
Držiak na podporu paže pre prístup z radiálnej alebo brachiálnej tepny, fixačné pomôcky pre nepokojných pacientov (pre hlavu, trup, končatiny), kliny pre vyšetrenie tepien dolných končatín |  | áno
Integrovaný stojan na infúzne fľaše |  | áno
Držiak kábla pri stole |  | áno
Multifunkčný bezdrôtový nožný spínač vo vyšetrovni |  | áno
Vyskonapäťový RTG generátor:
Vysokofrekvenčný röntgenový generátor | min. 100 kW | áno
Nastavenie anódového napätia | min. 40-125 kV | áno
Nastaviteľný rozsah mA | min. 10 -1000 mA | áno
Konštantný výkon generátora | min. 2,5 kW | áno
Plne automatická pulzná prevádzka skiaskopu a režim expozície |  | áno
Zariadenie musí mať integrovaný systém merania dávky (DAP meter). Produkovaná dávka a plošná dávka sa kumulatívne zobrazujú, správa o dávke musí byť uložená v sérii vyšetrení pacienta v DICOM kompatibilnej štruktúrovanej správe |  | áno
Zdroj RTG žiarenia (RTG žiarič a kolimátor):
Vysokorýchlostný rôntgenový žiarič s najmenej 2 ohniskami zodpovedajúcimi výkonu
Veľkosť malého ohniska | max. 0,4 mm | áno
Nominálny výkon veľkého ohniska | min. 65 kW | áno
Tepelná kapacita anódy (uchádzač neuvedie žiadne vypočítané hodnoty, ako sú efektívne atď.) | min. 5200 kHU | áno
Chladiaci výkon žiariča | min. 1500 kHU/min | áno
Rotačná RTG lampa vybavená tzv. grid-switched (grid-controlled, gridpulsed) technológiou |  | áno
Systém pre pulznú skiaskopiu s modulovanými pulzmi, tak aby minimalizoval nábehovú a zostupnú hranu pulzu |  | áno
Kontinuálny fluoroskopický výkon röntgenky pre čas minimálne 20 minút | min. 4 kW | áno
Prídavná filtrácia s Cu ekvivalentom rozsahu minimálne do 0,9 mm Cu | min. 3 stupne filtrácie
Akvizičný obrazový digitálny systém + 2D obrazové spracovanie:
Digitálny „fiat panel" | uhlopriečka aktívnej plochy min. 45 cm | áno
Veľkosť pixelu detektoru | max. 160 µm | áno
Hĺbkové rozlíšenie detektoru | 16 bit | áno
Matrica detektoru min. | min. 2500x1900 px | áno
Maximálna rýchlosť snímania | min. 25 obr./s | áno
DQE detektoru pri 0 Ip/mm | min. 70% | áno
Vysoko kontrastné priestorové rozlíšenie (pri všetkých zväčšeniach) | min. 3,25 Ip/mm | áno
Voľba prehľadových formátov (ZOOM) | min. 7 úrovní | áno
Plne automatická digitálna fluoroskopia v plnom rozsahu rozlíšení s voľbou min. 4 rôznych frekvencií v rozsahu (možnosť voľby pulznej rýchlosti a dávky priamo od stola) | min. 3-30 pulzov/sekunda | áno
Digitálna obrazová akvizícia pre matricu 1024 x 1024 min. 25 snímok/s |  | áno
Záznamová kapacita obrazov v plnom rozlíšení na HDD | min. 50.000 obrazov | áno
Štandardný SW pre úpravu obrazov, automatické nastavenie jasu a kontrastu, digitálna optimalizácia denzity obrazu v reálnom čase, automatická redukcia šumu, postprocesingové funkcie (zmena jasu a kontrastu, elektronický zoom, posun obrazu, anatomické pozadie, elektronické clony, meranie uhlov a vzdialeností) |  | áno
Automatické uloženie a zobrazenie posledných min. 20s fluoroskopie pri frekvencii 30 pulzov/s do pamäte s následnou možnosťou exportu v DICOM formáte |  | áno
Zobrazenie a nahrávanie zvoleného hemodynamického signálu v RTG obraze |  | áno
SW pre on-line kvantitatívnu analýzu významnosti koronárnych stenóz (QCA), funkcie ľavej srdcovej komory (LVA) a kvantifikácie bifurkácií (QCA) pre vyhodnotenie na sále priamo od stola vrátane automatického rozpoznania kontúr, kvantifikácie stenóz, merania uhlov a vzdialeností a automatickú kalibráciu |  | áno
SW pre zvýraznenie stentov na koronárnych cievach s použitím kontrastnej látky v reálnom čase (napr. StentBoostLive, CLEARStent Live alebo adekvátny) pri potlačení okolitých anatomických štruktúr |  | áno
Uhlovo synchronizovaná digitálna rotačná angiografia s rýchlosťou pohybu C-ramena min. 55°/s a maximálnou snímkovacou frekvenciou min. 30 obr./s v plnom rozlíšení s natívnym zobrazením s 3D efektom |  | áno
Monitory na sále:
Stropný záves - výškovo nastaviteľný, pozdĺžne pojazdný a otočný: pre jeden veľkoplošný LCD monitor s uhlopriečkou min. 55" . |  | áno
Medicínský LCD HD farebný monitor s uhlopriečkou min. 55" (140 cm) s natívnym formátom min. 3840 x 2160 (8 Mpix), svietivosť min. 400 cd/m2, kontrast min. 1:1400, možnosť pripojenia min. 11 vstupných video signálov cez video manager box, pre zobrazenie RTG obrazu (LIVE + REF) a ďalších externých vstupov (3D, HEMO, ECHO, IVUS, FFR, OCT, PACS apod.) |  | áno
Možnosť voľby rozmiestnenia a veľkosti obrazov na dotykovej obrazovke na vyšetrovacom stole |  | áno
Monitory v ovladovni a akvizičná stanica:
Medicínský LCD monitor vrátane potrebných ovládacích modulov pre správu pacientských dát a nastavenie akvizície, pre prehliadanie a následné spracovanie obrazu: dva monitory s uhlopriečkou min. 19" a rozlíšením min. 2 Mpix (1900x1200 bodov), svietivosť min. 350 cd/m2 |  | áno
Možnosť integrácie ďalších pracovných miest (3D, HEMO, PACS a pod.) v rámci tejto akvizičnej stanice s možnosťou jednotného ovládania všetkých funkcií pomocou jednej klávesnice a myši |  | áno
Možnosť zmeny veľkosti zobrazovaného poľa, rozloženia obrazov a počtu nahliadaných obrazových vstupov pomocou ovládacieho panelu ako vo vyšetrovacom stole, tak aj v ovladovni |  | áno
Ovládanie systému:
Ovládanie všetkých funkcií C-ramena, detektora, clôn a stola z vyšetrovacieho stola, multifunkčný bezdrôtový nožný spínač pre expozície a vo vyšetrovni a v riadiacej miestnosti prepojené káblom |  | áno
Ovládanie všetkých zobrazovacích funkcií z vyšetrovacieho stola a z riadiacej miestnosti. Ovládacia konzola sa musí dať ľahko umiestniť na oboch stranách vyšetrovacieho stola (v závislosti od polohy operátora na pravej alebo ľavej strane), na ovládanie funkcií systému, funkcií zobrazovacieho systému, napr. nastavenie polohy clony, zmena akvizície režimov akvizície, zmena rozloženia videovstupov zobrazených na monitoroch vo vyšetrovacej miestnosti |  | áno
DICOM obrazový interface (DICOM Store, Send, Query/Retrieve) |  | áno
DICOM RIS interface (DICOM MWL - Modality Worklist, MPPS, Dose SR) |  | áno
Systém na minimalizáciu dávky:
SW a HW vybavenie na zníženie dávky ionizujúceho žiarenia v súlade s princípom ALARA (pulzne riadená mriežka skenovanie, dodatočná filtrácia, zmeny nastavenia clony, zobrazovanie frekvencie, veľkosti aktívneho poľa detektora alebo vzdialenosti SID) SW a HW technológiou, ktorá umožňuje ďalšie zníženie dávky o najmenej 50 % počas kardiologických zákrokov pri zachovaní kvality obrazu |  | áno
SW a HW technológia umožňujúca ďalšie zníženie dávky o najmenej 50 % počas intervenčných výkonov pri zachovaní kvality kvality obrazu Ekvivalentné riešenia z vybraných: - GE-AutoRight, Philips — Clarity IQ, Siemens- Optiq, Toshiba-Advanced image Processing s technológiou Super Noise Reduction Filter, Spot Fluoroscopy, DoseRite, even. ďalšie technológie pre zníženie dávky |  | áno
Pokročilá technika nastavenia vyšetrovacej pozície pacienta pomocou grafického znázornenia na LIH bez žiarenia (Siemens-CarePosition, Philips-ZeroDosePositioning a porovnateľné) |  | áno
Intervenčný SW a HW:
Výkonná škálovateľná muítimodálna pracovná stanica na postprocesing stanica na získavanie, spracovanie a zobrazovanie 3D a CT snímok z AG, vrátane CT a MR snímok s pripojením D1C0M |  | áno
Minimálna konfigurácia HW: min. 4-jadrový procesor 3,5 GHz, operačná pamäť min. 16 GB, HDD SD min. 1TB (vrátane obrazových dát), grafika 3D zobrazovacia karta, zariadenie na čítanie a napaľovanie CD/DVD/BD, úložisko USB |  | áno
Obrázky z pracoviska na monitoroch v kontrolnej miestnosti a vyšetrovni |  | áno
Ovládanie všetkých funkcií intervenčného softvéru z riadiacej miestnosti, paralelné ovládanie všetkých funkcií pracovnej stanice aj priamo z vyšetrovacieho stola |  | áno
Okamžité (v reálnom čase) spracovanie údajov získaných z intervenčných AG aplikácií na urýchlenie tvorby 3D snímok |  | áno
Automatické používanie softvéru na úpravu obrázkov: redukcia šumu, detailov, zvýšenie kontrastu, redukcia pohybových artefaktov alebo iné možnosti |  | áno
Zobrazenie a vyhodnotenie obrazových DICOM dát z modalít AG, CT, USG, MR z externých zrojov, vrátane práce s 3D a CT zobrazením |  | áno
SW a HW vybavenie pre automatickú rekonštrukciu 3D obrazu ciev z rotačnej angiografie, bez nutnosti kalibrácie užívateľom zahrňujúc minimálne: obrazový rendering (VRT, MIP, (MPR), automatická analýza stenóz a aneuryziem, simulácia tvaru katétra a umiestnenia a veľkosti stentu (SmartCT Angio, Syngo Inspace 3D, a pod.) |  | áno
SW pro fúziu fluoroskopických obrazov z AG s obrazom z CT/MR, volumetrické snímky sú následne poloautomaticky spojené s 3D - RA rekonštrukciou (VesselNavigator, Syngo Inspace, a pod.) |  | áno
SW umožňujúci roadmapping kombináciou živej fluoroskopie a predtým získaných 3D CT dát srdca, obraz musí v reálném čase sledovať pohyby C ramena a zároveň C rameno musí byť schopné presunu do požadovanej polohy podľa 3D projekcie (CT/MR Roadmap, Dynamic Coronary Roadmap, 3D Roadmap, a pod.) |  | áno
SW a HW vybavenie pre zobrazenie ekvivalentné s CT (Cone beam CT pre vizualizáciu mäkkých tkanív), 3D volumetrické zobrazenie, zobrazenie v rezoch a s možnosťou nastavenia hrúbky rezu, 3D rekonštrukcia a vizualizácia s VRT, MPR, Thick MPR a MIP do 1600 rezov (512x512), vizualizácia dvoch vysokokontrastných 3D objektov s obdobnou denzitou (napr. SmartCT SoftTissue, Syngo DynaCT, a pod.) |  | áno
SW pre vizualizáciu koronárneho riečiska z rôznych uhlov s jednou aplikáciou kontrastnej látky a jedným akvizičným cyklom za účelom zníženia skiaskopickej dávky |  | áno
SW pre vizualizáciu stentu, ktorá zvyšuje viditeľnosť stentu i za obtiažnych podmienok |  | áno
SW musí pre tvorbu 3D map umožňovať využitie CT dát, dát získaných pomocou magnetickej rezonancie (MR) i dát získaných priamo na sále kontrastnej rotačnej angiografií (RA) |  | áno
SW pre Live navigáciu pri TAVÍ procedúrach a liečbe ostatných štrukturálnych chýb srdca (napr. LAA, Mitral Valve, Atrial Septum, VentricularSeptum, Pulmonary Valve). SW musí umožňovať on-line fúziu 3D anatomickej mapy srdca z predtým získaných CT dát srdca z AG a live RTG obrazu (napr. Heart Navigátor, Aortic Valve Guidence alebo ekvivalent) |  | áno
SW pre kvantitatívnu cievnu analýzu v 3D obraze: funkcia automatickej segmentácie ciev, merania prierezu ciev, automatická detekcia stenóz, stanovenie dĺžky a priemeru v mieste zúženia |  | áno
Export obrazových dát v štandardných formátoch (DICOM SC, JPEG, AVI) s voliteľnou nonymizáciou |  | áno
DICOM obrazový interface (DICOM Storage, Query/Retrieve, Print) |  | áno
Komunikácia so systémom PACS a NIS nemocnice |  | áno
Ďalšie príslušenstvo:
Intercom medzi ovladovňou a sálou |  | áno
Automatický vysokotlaký angiografický injektor synchronizovaný s RTG zariadením vhodný pre realizáciu kardiovaskulárnych a intervenčných výkonov umiestnený na vozíku, prednastavené konštantné alebo variabilné v rozsahu min. 0,8 - 40 ml/s, tlakové limity min. 1400 - 8000 kPa, veľkosť valca - zásobníka kontrastnej látky min 100 ml, rýchlosť plnenia manuálne alebo automatické min. 3 ml/s, prístroj na aplikáciu kontrastnej látky pre kardiológiu a intervenčnú rádiológiu, napájanie z pacientského stola 240 V/50 Hz |  | áno
Štít z olovnatého skla minimálne 75 cm široký s ekvivalentom minimálne 0,5 mm Pb na pozdĺžnom pojazdnom výškovo nastaviteľnom otočnom stropnom závese |  | áno
Horné a dolné clony z olovnatej gumy s ekvivalentom min. 0,5 mm Pb s uchytením k stolu |  | áno
Záložný zdroj: Pre zaistenie bezpečného ukončenia výkonu alebo prerušenia výkonu na angiografickom systéme pri výpadku napájania, musí byť jeho súčasťou záložný zdroj napájania, ktorý musí zabezpečiť funkčnosť celého zariadenia na min. 10 minút vrátane núdzovej skiaskopie. |  | áno
Bodové operačné svietidlo homogénne osvetľujúce operačné pole na stropnom výškovo nastaviteľnom pohyblivom a otočnom ramene s nastavením pozície svietidla pomocou sterilného madla alebo úchopu a intenzitou svetla 100 000lux. |  | áno
Dodanie predmetu zákazky t.j. zabezpečenie dopravy do miesta plnenia, t. j. priamo do priestorov, do ktorých bude predmet kúpy nainštalovaný a to na vlastné náklady, jeho vyloženie v mieste plnenia, vybalenie a likvidácia obalov |  | áno
Kompletizácia, inštalácia a uvedenie do prevádzky |  | áno
Ostatné podmienky:
Odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného predmetu zákazky, vykonanie prvej úradnej skúšky (preberacej skúšky) a vykonanie skúšky dlhodobej stability |  | áno
Dodanie predmetu zákazky t.j. zabezpečenie dopravy do miesta plnenia, t. j. priamo do priestorov, do ktorých bude predmet kúpy nainštalovaný a to na vlastné náklady, jeho vyloženie v mieste plnenia, vybalenie a likvidácia obalov |  | áno
Kompletizácia, inštalácia a uvedenie do prevádzky |  | áno
Odovzdanie dokumentácie potrebnej pre riadne a bezchybné použitie predmetu zákazky na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: technologický projekt, návod na obsluhu, kompletná užívateľská dokumentácia, technická servisná dokumentácia, certifikáty, skúšobné protokoly. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje poskytnúť uchádzačovi súčinnosť v rozsahu potrebnom pre riadne a včasné splnenie dodávky uchádzača v súlade s technologickým projektom uchádzača, pričom uvedené zahŕňa najmä: - statický posudok transportnej trasy, statický posudok miesta inštalácie zariadenia, - statický posudok ukotvenia stropných statívov, - projekt radiačnej ochrany, - príprava transportnej trasy, - statické podopretie transportnej plošiny, - ukotvenie stropného statívu v zmysle statického posudku o strop, - realizácia/dodávka technologického rozvádzača angiografu, - iné podmienky zo strany uchádzača týkajúce sa technických požiadaviek v prípade osobitnej požiadavky |  | áno
Zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy verejného obstarávateľa v rozsahu potrebnom na samostatné užívateľské ovládanie prístroja, minimálne 5 pracovných dní a zároveň ďalšie aplikačné školenie po 3 mesiacoch odo dňa uvedenia predmetu zákazky do prevádzky v rozsahu 3 pracovných dní a zároveň ďalšie aplikačné školenie po 12 mesiacoch odo dňa uvedenia predmetu zákazky do prevádzky. Všetky školenia musia byť prevedené v slovenskom alebo českom jazyku, resp. v prípade zahraničného školiteľa musí byť prítomný tlmočník. |  | áno
Práce súvisiace s transportom predmetu zákazky na miesto inštalácie |  | áno
Záručná doba 24 mesiacov |  | áno
Angiografický systém pre multifunkčné katetrizačné pracovisko FN Nitra |  |  | Cena v EUR bez DPH
Hemodynamický systém / Parametre | Požiadavka | Plnenie kritéria
Hemodynamický informačný a záznamový systém - kompletný systém na vyhodnocovanie hemodynamických parametrov. Systém musí obsahovať min. nasledovné softvérové vybavenia: snímanie EKG s analýzou ST segmentu s možnosťou projekcie na monitore aktuálnych snímok a akvizíciou do pamäte teploty a srdcového výdaja, vyhľadávanie pacientských štúdii, správ (report). Súčasťou je aj kompletné vybavenie pre kardiológiu dospelých jedincov pre hemodynamické merania pravého/ľavého srdca s potrebnými kalkuláciami hemodynamických parametrov s možnosťou on-line zobrazenia jednotlivých parametrov pre diagnostické/monitorovacie účely, anotácie, so zabudovanou databázou na dlhodobú archiváciu pacientskych vyšetrení vrátane všetkých merania výpočtov. Systém zahŕňa nasledovné moduly: EKG, meranie srdcového výdaja, 4x invazívny tlak, SpO2 Príslušenstvo pre hemodynamický systém: sada káblov a elektród, príslušenstvo na meranie EKG, rtg transparentné EKG káble, záložný UPS zdroj, softvérová aplikácia pre grafickú dokumentáciu srdcových štruktúr, softvérová aplikácia pre grafickú dokumentáciu koronárnych ciev, DICOM rozhranie - DICOM HIS/RIS | áno | áno
Angiografický systém pre multifunkčné katetrizačné pracovisko FN Nitra |  |  | Cena v EUR bez DPH
IVUS / Parametre | Požiadavka | Plnenie kritéria
Komplexný systém integrovateľný do angiografického prístroja pre intravaskulárne zobrazovanie koronárnych a periférnych ciev pomocou ultrazvuku a pre intravaskulárne meranie tlaku metódou FFR/iF | áno | áno
2D ultrazvukové zobrazovanie koronárnych a periférnych ciev reálnom čase s pozdĺžnou rotáciou 360 stupňov prierezov jednotlivých snímok | áno | áno
Vhodné pre rozhodnutie o stratégii PCI. - Umožňujúci stanovenie zloženia plátu, dĺžky lézie, percentuálnej veľkosti stenózy a rozmeru ciev. - So softvérovým vybavením poskytujúcim detekciu kontúr - priesvit a priemer cievy, farebnú vizualizáciu prietoku krvi doplerovským princípom. - Umožňujúci určiť percentuálny výpočet veľkosti stenózy. - S možnosťou ultrazvukového intravaskulárneho zobrazovania ciev až do priemeru brušnej aorty. - S možnosťou sieťovej archivácie dát kompatibilný s DICOM. - Koregistrácia intravaskulárnych ultrazvukových obrazov do skiaskopických obrazov. - Možnosť merania významnosti stenózy pomocou iFR (instant wawe free-ratio) bez nutnosti navodenia stavu maximálnej hyperémie vazodilatačnou látkou. - Možnosť plynulého prechodu na FFR (meranie trakčnej prietokovej rezervy) s rovnakým príslušenstvom. - Pullback. - Meranie hemodynamických indexov (FFR alebo Resting indexov bez potreby podania adenozínu). - Zobrazenie minimálne 70 mm úseku koronárnej artérie | áno | áno
| Celková cena v EUR bez DPH (Jednorovinový angiografický systém, so stropným závesom s ďalším príslušenstom a ostatnými podmienkami + hemodynamický systém + IVUS) |  | 0
| DPH 20% |  | 0
| Celková cena v EUR s DPH |  | 0
V ........................................., dňa ............................
............................................................................... |  | .....................................................................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene uchádzača |  | Podpis osoby oprávnenej konať v mene uchádzača