## Hárok1
Ultrasonografický prístroj pre potreby gynekológie
Technické parametre | Požadovaná hodnota
Minimálna uhlopriečka monitora | min. 21,5 palcov
Farebný monitor nastaviteľný výškovo a stranovo | áno
Minimálne rozlíšenie displeja monitora | min. 1920x1080 px
Dynamický rozsah | min. 320 dB
Frekvenčný rozsah | min. 1,0 až 22 MHz
Jas obrazovky monitora | min. 225 cd/m2
Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 400 mm
Nastaviteľný pult obsluhy výškovo | min. 18cm
Nastaviteľný pult obsluhy stranovo | min. +/- 30°
Interný HDD s kapacitou | min. 500 GB
USB porty | min. 4
Ovládanie pomocou trackballu | áno
Zosilňovanie slabnucého signálu v čase /TGC/ | áno
Alfanumerická klávesnica ako intergrálna súčasť prístroja umožňujúca zadávanie dát | áno
Počet aktívnych portov pre zapojenie sond | min. 3
B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno
Farebné dopplerovské zobrazenie (CFM, CFI) so zvýšenou citlivosťou vrátane zobrazenia energie krvného toku | áno
Energetický doppler s rozlíšením smeru toku | áno
Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky, korekčného uhla a base line | áno
Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov | áno
Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno
Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | min. 10x
Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku PW | min. 0,5 až 20 mm
Harmonické zobrazenie na lineárnych, konvexných a vaginálnych sondách bez vplyvu naframe rate | Áno
Pamäťová slučka pre uloženie dopplerovského záznamu v dĺžke | min. 90 sekúnd
Možnosť minimálne dvoch dopplerovských kriviek pri použití PW dopplera pre zistenie fetálnej arytmie | Áno
Vysokocitlivé mapovanie prietokov založené na nedopplerovskom princípe - uhlovo nezávislé, bez vplyvu na obrazovú frekvenciu | Áno
Technológia na potlačenie šumu | Áno
Automatická elektronická fokusácia v celom skenovanom rozsahu - zobrazenie bez nutnosti nastavovať fokusačný bod (zaostrenie v celom spektre diagnostického okna) | Áno
Elastografia na lineárnych, konvexných a endokavitálnych sondách | Áno
Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, | Áno
Prístroj umožňuje automatické meranie parametrov dopplerovského spektra | Áno
Prístroj umožňuje merania v multiplanárnych zobrazeniach | Áno
Prístroj umožňuje kalkulácie objemov z viacerých rovín | Äno
Prístroj umožňuje automatickú volumetriu | Äno
Prístroj umožňuje merania a zobrazenia nasledovných parametrov plodu: GSD, NT, FMFA, NB, DVaTR | Äno
Meranie, software a vyhodnocovanie
Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov, uhlov, rýchlostí, % stenózy | áno
Automatické merania parametrov dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean) | áno
Softvér pre vylepšenie kvality 3D objemových obrazov prostredníctvom redukcie USG speklov | áno
Možnosť rozšírenia o automatickú detekcia a výpočet folikulov v 3D | Áno
Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania | áno
Programovateľné kalkulácie | áno
Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno
Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 | áno
Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg, *.jpeg, *.avi, DICOM 3.0 | áno
Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou exportu a dodatočnej úpravy obraz. parametrov | áno
Možnosť rozšírenia o Fetal Echo STIC vrátane analýzy fetálneho srdca z 3D objemov, automatické zobrazenie min. 9 dynamických rezov fetálneho srdca naraz vrátane farebného Dopplera. | áno
3D/4D mód pre zobrazenie vnútorných štruktúr plodu a prietoku | áno
HDMI alebo VGA alebo DVI výstup | áno
Možnosť speckle trackingu pre fetálne srdce | Áno
Automatické statické 3D zobrazenie | Áno
Multiplanárne 3D zobrazenie | Áno
Multiplanárne 3D zobrazenie v B-móde | Áno
3D multiplanárne zobrazenie (objemové dáta) s možnosťou archivácie a opätovnej analýzy objemových údajov | Áno
3D Power doppler a 3D Color Doppler | Áno
Automatické meranie NT z 2D obrazu | Áno
Softvér pre zobrazovanie cirkulačne atypických tokov (nedopplerovské) vrátane duálneho zobrazenia s B-módom | áno
Softvér pre zobrazovanie pomalých tokov a mikrocirkulácie parenchýmových orgánov a lézií pri cielenej diagnostike | áno
Panoramatické zobrazenie | áno
Farebné dopplerovské mapovanie s 3D efektom | áno
Softvér pre 3D/4D zobrazenie | áno
3D vykresľovanie s nastavením virtuálneho zdroja svetla | áno
Automatická detekcia základných rezov mozgových štruktúr plodu zo skenovaného 3D objemu | áno
Automatická detekcia a výpočet ovariálnych folikul v 3D | áno
Technické špecifikácie sondy | Požiadavka
3D/4D konvexná sonda | min.2-7 MHz
Vaginálna mikrokonvexná sonda vrátane resterilizovateľného punkčného adaptéra | min. 2-11MHz
Ostatné | Požiadavka
Súčasťou prístroja je čiernobiela termotlačiareň | áno
Prevádzka na batériu min. 30 min. | možnosť rozšírenia
Wifi modul | áno
Ethernetový konektor | áno