## Hárok1
Technická špecifikácia USG prístroja pre potreby cievnej chirurgie
1 | Technické parametre | Požadovaná hodnota
2 | Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 21,5
3 | Rozlíšenie obrazovky monitora | min. 1920 x 1080 px
4 | Jas obrazovky monitora | min. 225 cd/m2
5 | Dynamický rozsah | min. 320 dB
6 | Frekvenčný rozsah | min. 1,0 až 20 MHz
7 | Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 400 mm
8 | Ovládanie prostredníctvom pomocného dotykového displeja | min. 10 palcov
9 | Nastaviteľný pult obsluhy výškovo | min. 18cm
10 | Nastaviteľný pult obsluhy stranovo | min. +/- 30°
11 | Hmotnosť prístroja | max. 90kg
12 | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku PW | min. 0,5 až 20 mm
13 | Interný HDD alebo SSD s kapacitou | min. 500 GB
14 | USB porty | min. 4 ks
15 | Ethernetový konektor | áno
16 | Počet portov pre zapojenie sond | min. 3
17 | HDMI a/alebo VGA a/alebo DVI a/alebo display port výstup | áno
18 | Pracovné režimy
19 | Technológia na potlačenie šumu | Áno
20 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | Áno
21 | M-mód a farebný M-mód z rôznych uhlov a rezov | áno
22 | Farebné dopplerovské zobrazenie (CFM, CFI) so zvýšenou citlivosťou vrátane zobrazenia energie krvného toku | Áno
23 | Energetický doppler s rozlíšením smeru toku | Áno
24 | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky, korekčného uhla | Áno
25 | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | min. 10x
26 | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a Rl indexov | Áno
27 | Dual Live zobrazovací mód | Áno
28 | Simultánne duálne zobrazenia B-mód a B-mód + CFM v reálnom čase. | Áno
29 | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | Áno
30 | Duplexné zobrazenia v reálnom čase | Áno
31 | Triplexné zobrazenia v reálnom čase | Áno
32 | Automatická korekcia rýchlosti Šírenia usg vlnenia v závislosti od echogenity skenovaného tkaniva | Áno
33 | Digitálne nastavenie TGC na dotykovom paneli s možnosťou uloženia do užívateľskej predvoľby | Áno
34 | Fareb. mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou | min. 0,5 - 25,0 kHz
35 | Harmonické zobrazenie s možnosťou zmeny min. v 3 frekvenčných krokoch | Áno
36 | Kapacita slučky v 2D zobrazení | min. 180 s
37 | Automatická elektronická fokusácia v celom skenovanom rozsahu - zobrazenie bez nutnosti nastavovať fokusačný bod
38 | Meranie, Software a vyhodnocovanie
39 | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov, uhlov, rýchlostí, % stenózy | Áno
40 | Automatické merania parametrov dopplerovského spektra (PI, Rl, Vmax, Vmin, Vmean) | Áno
41 | Programovateľné kalkulácie | Áno
42 | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania | Áno
43 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 (Formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist) | Áno
44 | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg, *.jpeg, *.avi, DICOM 3.0 | Áno
45 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | Áno
46 | Možnosť rozšírenia o program pre kontrastné vyšetrenie (CEUS) s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky | Áno
47 | Vysokocitlivé mapovanie prietokov založené na nedopplerovskom princípe -uhlovo nezávislé, bez vplyvu na obrazovú frekvenciu v celom poli zobrazenia | Áno
48 | Možnosť kompenzácie rýchlosti šírenia sa USG vlny v rôznych typoch tkaniva | Áno
49 | Technológia skladania obrazu tzv. compounding nastaviteľný minimálne v 4 úrovniach | Áno
50 | Softvér pre redukciu ultrazvukových speklov | Áno
51 | Softvér pre zobrazovanie veľmi nízkych prietokov vrátane duálneho zobrazenia s B-módom
52 | Softvér na zvýraznenie ihly | Áno
53 | Sondy
54 | lineárna sonda - pre vyšetrenie periférnych ciev vrátane CEUS | s frekvenčným rozsahom min. 2-10 MHz, počtom elementov min. 256 a hĺbkou zobrazenia min. 160 mm, dĺžka pracovnej plochy min 35 mm.
55 | Konvexná sonda - pre abdominálne vyšetrovanie | s frekvenčným rozsahom min. 1-6 MHz, počtom elementov min. 192, hĺbkou zobrazenia min. 400 mm,
56 | Ostatné
57 | Všetky požadované funkcionality a softvérové požiadavky prístroja vrátane príslušenstva sú integrálnou súčasťou prístroja a sú funkčné po dobu celej prevádzky prístroja | áno
58 | Všetky požadované funkcionality, t.j. softvérové licencie musia byť časovo neobmedzené licencie (nesmú to byť demo alebo trial licencie) | áno
59 | Záruka na dodané zariadenie a príslušenstvo | min.24 mesiacov
60 | Komplexný záručný servis - nástup na servis do 24 hod. po nahlásení poruchy | áno
61 | Zabezpečenie pozáručného servisu počas celej životnosti zariadenia | áno
62 | Doprava na určené miesto a inštalácia zariadenia | áno
63 | Kompletná dokumentácia vrátane návodu na obsluhu v SK alebo CZ jazyku | áno
64 | Kompletné zaškolenie obslužného personálu | áno
65 | Certifikát ŠUKL pre zariadenie | áno
66 | Súčasťou prístroja je čiernobiela termotlačiareň | áno