## Hárok1
Ultrasonografický prístroj pre potreby gynekológie
1 | Technické parametre | Požadovaná hodnota
2 | Minimálna uhlopriečka monitora | min. 21,5 palcov
3 | Dotykový displej | áno
4 | Farebný monitor nastaviteľný výškovo a stranovo | áno
5 | Minimálne rozlíšenie displeja monitora | min. 1920x1080 px
6 | Dynamický rozsah | min. 320 dB
7 | Frekvenčný rozsah | min. 1,0 až 22 MHz
8 | Jas obrazovky monitora | min. 225 cd/m2
9 | Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 400 mm
10 | Nastaviteľný pult obsluhy výškovo | min. 18cm
11 | Nastaviteľný pult obsluhy stranovo | min. +/- 30°
12 | Interný HDD alebo SSD s kapacitou | min. 500 GB
13 | USB porty | min. 4
14 | Ovládanie pomocou trackballu | áno
15 | Automatická elektronická fokusácia v celom skenovanom rozsahu - zobrazenie bez nutnosti nastavovať fokusačný bod | áno
16 | Alfanumerická klávesnica ako intergrálna súčasť prístroja umožňujúca zadávanie dát | áno
17 | Počet aktívnych portov pre zapojenie sond | min. 3
18 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno
19 | Farebné dopplerovské zobrazenie (CFM, CFI) so zvýšenou citlivosťou vrátane zobrazenia energie krvného toku | áno
20 | Energetický doppler s rozlíšením smeru toku | áno
21 | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky, korekčného uhla a base line | áno
22 | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov | áno
23 | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno
24 | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | min. 10x
25 | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku PW | min. 0,5 až 20 mm
26 | Harmonické zobrazenie na lineárnych, konvexných a vaginálnych sondách | Áno
27 | Pamäťová slučka pre uloženie dopplerovského záznamu v dĺžke | min. 90 sekúnd
28 | Vysokocitlivé mapovanie prietokov založené na nedopplerovskom princípe - uhlovo nezávislé, bez vplyvu na obrazovú frekvenciu | Áno
29 | Technológia na potlačenie šumu | Áno
30 | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, | Áno
31 | Prístroj umožňuje automatické meranie parametrov dopplerovského spektra | Áno
32 | Prístroj umožňuje merania v multiplanárnych zobrazeniach | Áno
33 | Prístroj umožňuje kalkulácie objemov z viacerých rovín | Äno
34 | Prístroj umožňuje automatickú volumetriu | Äno
35 | Prístroj umožňuje merania a zobrazenia nasledovných parametrov plodu: GSD, NT, FMFA, NB, DVaTR | Äno
36 | Meranie, software a vyhodnocovanie
37 | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov, uhlov, rýchlostí, % stenózy | áno
38 | Automatické merania parametrov dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean) | áno
39 | Softvér pre vylepšenie kvality 3D objemových obrazov prostredníctvom redukcie USG speklov | áno
40 | Možnosť rozšírenia o automatickú detekcia a výpočet folikulov v 3D | Áno
41 | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania | áno
42 | Programovateľné kalkulácie | áno
43 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno
44 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 | áno
45 | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg, *.jpeg, *.avi, DICOM 3.0 | áno
46 | Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou exportu a dodatočnej úpravy obraz. parametrov | áno
47 | Možnosť rozšírenia o Fetal Echo STIC vrátane analýzy fetálneho srdca z 3D objemov, automatické zobrazenie min. 9 dynamických rezov fetálneho srdca naraz vrátane farebného Dopplera. | áno
48 | 3D/4D mód pre zobrazenie vnútorných štruktúr plodu a prietoku | áno
49 | HDMI a/alebo VGA a/alebo DVI a/alebo display port výstup | áno
50 | Multiplanárne 3D zobrazenie | Áno
51 | 3D multiplanárne zobrazenie (objemové dáta) s možnosťou archivácie a opätovnej analýzy objemových údajov | Áno
52 | 3D Power doppler a 3D Color Doppler | Áno
53 | Automatické meranie NT z 2D obrazu | Áno
54 | Softvér pre zobrazovanie cirkulačne atypických tokov (nedopplerovské) vrátane duálneho zobrazenia s B-módom | áno
55 | Softvér pre zobrazovanie pomalých tokov a mikrocirkulácie parenchýmových orgánov a lézií pri cielenej diagnostike | áno
56 | Panoramatické zobrazenie | áno
57 | Farebné dopplerovské mapovanie s 3D efektom | áno
58 | Softvér pre 3D/4D zobrazenie | áno
59 | 3D vykresľovanie s nastavením virtuálneho zdroja svetla | áno
60 | Automatická detekcia a výpočet ovariálnych folikul v 3D | áno
61 | Technické špecifikácie sondy | Požiadavka
62 | 3D/4D konvexná sonda | min.2-7 MHz
63 | Vaginálna mikrokonvexná sonda vrátane resterilizovateľného punkčného adaptéra | min. 2-11MHz
64 | Ostatné | Požiadavka
65 | Súčasťou prístroja je čiernobiela termotlačiareň | áno
66 | Prevádzka na batériu min. 30 min. | možnosť rozšírenia
67 | Wifi modul | áno
68 | Ethernetový konektor | áno
69 | Všetky požadované funkcionality a softvérové požiadavky prístroja vrátane príslušenstva sú integrálnou súčasťou prístroja a sú funkčné po dobu celej prevádzky prístroja | áno
70 | Všetky požadované funkcionality, t.j. softvérové licencie musia byť časovo neobmedzené licencie (nesmú to byť demo alebo trial licencie) | áno
71 | Záruka na dodané zariadenie a príslušenstvo | min.24 mesiacov
72 | Záručný servis - nástup na servis do 24 hod. po nahlásení poruchy | áno
73 | Zabezpečenie pozáručného servisu počas celej životnosti zariadenia | áno
74 | Doprava na určené miesto a inštalácia zariadenia | áno
75 | Kompletná dokumentácia vrátane návodu na obsluhu v SK alebo CZ jazyku | áno
76 | Kompletné zaškolenie obslužného personálu | áno
77 | Certifikát ŠUKL pre zariadenie | áno